## 原始数据
项目信息 | [7 empty] | 试验信息
报告编号 |  | 合同号Contract No. | 试验日期 | Product Code | Product Name | 焊缝名称 | Inspection aera | Temperature°C试验温度 | 试验湿度 | Test Method | 标准漏孔标定漏率 Q0 |  |  | 标漏检定温度 | 试验温度下标准漏率 Qt | 仪器本底 I0 |  |  | 仪器本底噪声 In | 仪器校准标漏开启后读数 I |  |  | 仪器最小可检漏率 Qmin | 系统本底 M0 |  |  | 系统本底噪声 Mn | 系统校准标漏开启后读数 M1 |  |  | 反应时间 T | 系统最小可检漏率 Qeim | 喷氦后读数 M2 |  |  | TG% | 实测漏率 Q
16 | HD-LT26-0016 | SX300250223 | 2026.03.12 | H09515 | 阀门箱B1-C04 | SWB108 | IN_TUBE_01 顶盖板内管1 | 20 | 40 | Helium Spray Test | 3.88 | 9 | 3.88E-9 | 20 | 3.88e-09 | 5 | 13 | 5E-13 | 5e-14 | 3.12 | 9 | 3.12E-9 | 6.2189e-14 | 1 | 13 | 1E-13 | 1e-14 | 3.32 | 9 | 3.32E-9 | 50 | 1.1687e-14 | 5.01 | 13 | 5.01E-13 | 100% | 4.6865e-13
如果In小于I0/10 那么就是I0/10 要么就是实测值

## 计算
检漏仪校准
标准漏孔标定漏率 Q0 | 数值 | 数量级（-） | 3.88E-9 | 标漏检定温度 | 20
| 3.88 | 9
试验温度下标准漏率 Qt | 2.8324e-09 |  |  | 试验温度 | 11
仪器本底 I0 | 数值 | 数量级（-） | 4.8E-9 | 仪器本底噪声 In | 4.8e-10
| 4.8 | 9
仪器校准标漏开启后读数 I | 数值 | 数量级（-） | 3.35E-9
| 3.35 | 9
仪器最小可检漏率 Qmin | -2.8324e-10
测试记录和系统校准
系统本底 M0 | 数值 | 数量级（-） | 2.03E-10 | 系统本底噪声 Mn | 2.03e-11
| 2.03 | 10
系统校准标漏开启后读数 M1 | 数值 | 数量级（-） | 4.63E-9
| 4.63 | 9
系统最小可检漏率 Qeim |  |  | 1.2988e-11
喷氦后读数 M2 | 数值 | 数量级（-） | 2.13E-10
| 2.13 | 10
实测漏率 Q |  |  | 6.398e-12

## 报告
南京晨光东螺波纹管有限公司 |  |  |  | Report No. |  |  |  | HD-LT26-0016
AEROSUN-TOLA EXPANSION JOINT CO.,LTD |  |  |  | Page |  |  |  | 1
Helium Leak Test Report
试验信息Test Information
Contract No. | SX300250223 |  |  | Product Name
Product Code | H09515 |  |  | Temperature°C |  |  |  |  | 20
Test Date | 2026.03.12 |  |  | Ambient humidity(%) |  |  |  |  | 40
Inspection aera | Inner bellows weld |  |  | Test Method
Acceptance | <1.0×10-10Pa.m3/s
Test Procedure No. | SX300250223-JD-007
试验设备 Test Equipment Information
Leak Detector |  | Model：250002v02, No.:90001689449, Validity period to:2027.01.03
Standard Leak |  | Model：LK-9，No.：D200745, Validity period to :2026.10.16
Thermometer |  | Model：WS2080B，No.：HD-053，Validity period to ：2026.06.22
Helium concentration meter |  | Model：PLT300-He，No.：PLT0622530488，Validity period to ：2026.12.11
检漏仪校准 Leak detector Calibration （Pa·m3/s）
Calibrated Leak rate of Standard Leak |  |  | 3.88E-9 |  | Leak rate of Standard Leak at test temperature | [6 empty] | 3.88e-09
Background Signal of Leak Detector |  |  | 5E-13 |  | Background noise of Leak Detector | [6 empty] | 5e-14
Leak signal |  |  | 3.12E-9
Sensitivity of leak detector |  |  |  |  | 6.2189e-14
测试记录Test Record （Pa·m3/s）
Background Signal of Test system |  |  | 1E-13 |  |  | Background noise of Test system |  |  |  |  | 1e-14
Leak signal |  |  | 3.32E-9 |  |  | Response Time |  |  |  |  | 50
Sensitivity of Test system | [5 empty] | 1.1687e-14
Leak signal after spray helium |  |  | 5.01E-13 |  |  | Helium concentration |  |  |  |  | 100
Tested Leak Rate of system | [5 empty] | 4.6865e-13
测试结果 Test Result
Actual leakage rate is less than acceptance , The result is Acceptable
|  |  | Operator |  |  |  | Editor |  |  | Reviewed
Signature/Date
Qualification Level